检测中心中药二氧化硫测定仪等仪器

采购安装

比

选

文

件

比选人：漳州片仔癀药业股份有限公司

编制时间：2021年9月

第一章 比选公告

我司拟采购食药二氧化硫测定仪、全自动均质器及高通量真空平行浓缩仪各一台，根据公司内控制度要求，以公平﹑公正﹑公开﹑透明的原则，采用公开比选方式择优选择设备供货商，具体如下：

2、项目概况和比选范围

2.1项目名称：检测中心中药二氧化硫测定仪等仪器采购安装项目。

2.2交货地点：漳州片仔癀药业股份有限公司研究院。

2.3比选范围和内容：因公司检测中心检测需要，选购食药二氧化硫测定仪、全自动均质器及高通量真空平行浓缩仪各一台，具体参数相关要求详见第四章技术规格及要求。

2.4交货时间：签订合同后，30个日历天内将设备运至比选人指定地点。

2.6设备比选最高控制价：人民币  伍拾肆万伍仟  元整（￥  545000 元）。

2.7付款方式：合同签订后比选人支付合同总金额的30%作为定金；仪器全部到位，经安装调试合格，且通过厂家相关技术指标检测合格后，中选方提供全额的增值税（13%）专用发票，10个工作日内支付合同总金额的65%。质保期（一年）满后10个工作日内支付合同总金额的5%。

2.8质量要求：符合GMP及相关规范要求，满足检测实验要求和技术指标要求。

- 参选人资格要求及审查办法

3.1参选人必须具是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的、有效的营业执照；

3.2比选项目要求参选人具备仪器仪表销售资质，并具有独立法人资格；

3.3参选人应在人员、设备、资金等方面具有承担本比选项目采购代理及售后的能力；

3.4 参加比选活动前一年内，单位或及其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门行政处罚或无弄虚作假骗取比选资格；参加比选活动前三年内，单位或其负责人在经营活动中无重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

3.5 未被有关部门禁止或限制承接国有资金投资项目的相关业务；

3.6 提供本项目的项目经理或现场负责人单位近半年内缴交社保证明；

3.7 提供的一切材料真实、有效；法律、法规、相关规章规定的其它条件；

3.8 本比选项目不接受联合体比选。

4、比选文件的获取

4.1凡有意参选单位，请于2021年 10 月 20 日 17 点之前联系漳州片仔癀药业股份有限公司工程设备部获取比选文件。

4.2比选人不提供书面比选资料，只提供电子比选资料。

- 评选办法

5.1本项目采用的比选办法：综合评估法。

- 参选文件的递交

6.1、参选单位应将参选文件以信封密封，需写明项目名称、参选单位名称、地址、联

系人和电话号码，并在封口处标明：在开标日期前“不准启封字样”（正本壹份即可）。

6.2、参选文件提交的截止时间：北京时间2021年 10 月 26 日 17 时前将密封的参选文件邮寄至漳州片仔癀药业股份有限公司工程设备部；

6.3比选时间：北京时间2021年 10 月 27 日9时；比选地点：漳州片仔癀药业股份有限公司水处理3楼设备部会议室。

6.4、所有参选文件必须按比选通知中规定的时间递交，逾期送达或未按规定编制的参选文件恕不接受。

7、参选保证金的提交

7.1参选保证金提交的金额：人民币壹万元整 （￥10000元）；

7.2参选保证金提交的时间：北京时间2021年 10 月 26 日 17时前（指款项到达指定账户时间）；

7.3参选保证金提交的方式：

参选保证金必须通过参选单位基本账户以银行转帐、电汇方式办理且在比选文件规定的时间内汇达指定账户，汇款地必须是参选单位《企业法人营业执照》注册地，写明参选单位、比选项目名称；

7.4参选保证金账户：

账户名：漳州片仔癀药业股份有限公司

账  号：161020101100003551

开户行：兴业银行漳州芗城支行营业部

8、联系方式

比选人：漳州片仔癀药业股份有限公司；

地  址：漳州市上街；

联系人：黄工；

电  话：0596-2302058；13599670066

- 参选须知

一、说 明

1.适用范围

本比选文件仅适用于检测中心中药二氧化硫测定仪等仪器采购安装项目。

2.资格审查要求

2.1参选人的资格要求详见比选公告参选人的资格要求。

2.2参选人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

2.3一个参选人只能提交一个比选文件。但如果参选人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目比选：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

2.4参选代理人在同一个项目中只能接受一个参选人的委托参加比选。

3.参选费用

参选人应承担参选文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论比选结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。

二、比选文件

4.比选文件的组成

4.1比选文件用以阐明所需货物及服务比选程序和合同主要条款。比选文件由下述部分组成：

（1）比选公告

（2）参选人须知

（3）评选程序和标准

（4）技术规格及要求

（5）比选文件格式

4.2 除本须知4.1款所述的比选文件内容外，比选人在比选期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均为比选文件的组成部分，对比选人和参选人起约束作用。

4.3 参选人获取比选文件后，须仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向比选人提出，以便补齐。否则，由此引起的损失由参选人自己承担。参选人同时须认真审阅比选文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若参选人的参选文件没有按比选文件要求提交全部资料，或参选文件没有对比选文件做出实质性响应，其风险由参选人自行承担，并根据有关条款规定，该参选文件有可能被拒绝。

5.比选文件的答疑

凡愿意参加比选的参选单位，请认真阅读理解比选文件内容，对本次比选提出疑问，可直接咨询漳州片仔癀药业股份有限公司工程设备部，黄工，0596-2302058。

参选人提出问题的截止时间：2021年 10 月 22 日17时前。

6.比选文件的修改

6.1在比选截止时间5天前，比选人可以书面形式修改或补充比选文件。如果修改或补充比选文件的时间距比选截止时间不足5天，应相应延长比选截止时间。

6.2当比选文件、修改或补充比选文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、参选文件的编写

7.要求

7.1参选单位应仔细阅读比选文件的所有内容，按照比选文件的要求提交参选文件。参选文件应对比选文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其将被拒绝。

8.参选文件的组成

8.1参选人编写的参选文件应包括下列部分：

资格审查文件：

1）资格审查申请书

2）参选人法定代表人授权委托书（如无委托，无需提供此项）

3）制造商的项目售后服务承诺书

4）设备的技术规格与功能配置承诺书

5）资格审查资料

商务文件：

1）参选函

2）参选报价表

3）质量保修期、售后服务及其他加分项承诺书

4）商务得分估分表

5) 保证金

6）其他资料

技术文件：

1) 技术参数与配置要求响应表

2）技术得分估分表

3）参选人提交的证明资料

9.比选有效期

9.1参选文件从本项目比选截止期之后开始生效，在比选截止期结束后90日历天内保持有效。有效期不足将导致其参选文件被拒绝。

10.保证金

10.1参选人在递交比选文件的同时，应按《第一章 比选公告》第7条规定的金额、时间和方式要求递交参选保证金，并作为其参选文件的一个组成部分。

10.2参选人不按规定的金额和方式要求提交参选保证金的，该参选文件作废处理。

10.3保证金的退还：中选候选人以外的参选人应在中选结果公示后5日历天内与比选人联系办理比选保证金退还手续。

10.4保证金的有效期与比选有效期一致。

10.5参选如有下列情况发生时，其保证金将不予退还：

（1）在参选文件有效期内撤回参选文件；

（2）中选人未能按本比选文件的规定签订合同协议书，企图改变参选文件中的承诺；

（3）以他人名义比选或者以其他方式弄虚作假，骗取中选的，中选无效，承担赔偿责任；

（4）参选人在参选过程所提供的资料与事实不符。

（5）本比选文件中规定的其他不予退还保证金的情形。

上述不予退还保证金的情况给比选人造成损失的，还要承担赔偿责任。

10.6参选人涉嫌有违规行为，在调查处理期间该项目的保证金暂不退还。

10.7项目有投诉的，待投诉处理完毕后方可退还。

11.参选文件

11.1所有参选文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，需盖单位公章；整份参选文件还需盖有骑缝章。

11.2参选单位应将参选文件以信封密封，需写明项目名称、参选单位名称、地址、联

系人和电话号码，并在封口处标明：在开标日期前“不准启封字样”（正本和副本各壹份）。

12.参选文件的提交

12.1参选人应按将比选公告所规定的时间，于比选截止时间前将参选文件邮寄至漳

州片仔癀药业股份有限公司工程设备部，逾期送达的或者未送达指定地点的，比选人不予接收。

12.2递交参选文件截止时间后参加比选的参选人不足三家的，本次比选程序终止，除采购任务取消情形外，比选人将依法重新组织比选或者采取其他方式采购。

四、评选

13.评选

13.1评选小组。比选人将按照规定组建评选小组，其成员由比选单位相关部门代表等三人以上的单数组成，评选小组负责对比选响应文件等进行综合打分，推荐出一名中选候选人。

13.2评选方法：综合评估法（详见附件：评选程序和标准）。

13.3本项目合同包最高控制价为人民币54.5万元。其中，食药二氧化硫测定仪单项最高控制价9.5万元；全自动均质器单项最高控制价23万元；高通量真空平行浓缩仪单项最高控制价22万元。参选人所报单价或总价若超过以上的最高控制价，将按无效参选文件处理。

13.4参选人所投的每个品牌必须提供制造商针对本项目的售后服务承诺函盖章原件（格式参照《第五章 参选文件格式》“3、制造商的项目售后服务承诺函”）。若有一个品牌不满足，将按无效参选文件处理。

13.5《技术参数与配置要求》中以 “★”标示的内容全部为实质性不可偏离的要求，必须逐一响应，若有一项负偏离或不满足，将按无效参选文件处理。

五、授予合同

14.中选人的确认

14.1比选人根据评选小组的推荐意见，并报公司审批后确认中选人。

15.合同授予标准

15.1比选人将把合同授予经依法确认的中选人。

16.接受和拒绝任何或所有比选的权力

16.1比选人保留在授选之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有比选的权力，对受影响的参选人不承担任何责任。

17.中选通知书

17.1中选人确定后，五个日历日内由比选单位向中选人发出中选通知书。

17.2中选通知书是合同的一个组成部分。

18.签订合同

18.1中选人在中选通知书发出后30日历天内，中选人必须与比选人签订本项目采购及安装调试合同和廉政协议。若不能在规定时间内签订合同的，则视为自动放弃中选，比选人有权不予退还其参选保证金。

第三章  评选程序和标准

一、商务部分（20分）：根据参选人提供的企业信用等级、交货期、企业信誉、专利、企业质量体系、质保期、企业业绩等相关标准进行评价。

| 总项 要求 | 评选项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 评分 （15分） | 企业信用等级 | 2 | 参选人自2019年以来获得过市级及以上政府颁发的守合同重信用单位的得2分，否则不得分。本项满分2分。 注：须提供相关证明文件扫描件，未提供证明文件的不得分。 |
|  | 交货期 | 3 | 参选人交货期满足比选文件要求的得基本分1分；在满足比选文件规定交货期的基础上，每提前5个日历日（以5个日历日为一档）加1分，最高加2分。本项满分3分。 注：以承诺形式体现。 |
|  | 企业技术、专利 | 3 | 参选人获得省级及以上政府颁发的高新技术企业荣誉奖项且证书仍在有效期内的得3分。本项满分3分； 注：须提供相关证明文件扫描件，未提供证明文件的不得分。 |
|  | 企业管理体系 | 2 | 参选人所投设备生产厂家获得IS09001、ISO14001、GB/28001三项认证，得3分,缺其中任何一项均不得分。本项满分3分。 注：认证证书应在有效期内，已过期或未提供或提供不全的不得分。若相关认证证书为中文以外文字的，应提供相关翻译文件，否则评选委员会可能作出对比选人不利的决定。 |
|  | 质保期 | 3 | 质量保修期满足比选文件要求的得基本分1分；在满足比选文件规定质量保修期的基础上，每多承诺延长质量保修期3个月加1分（以3个月为一档），最高加2分。本项满分3分。 注：以承诺形式体现，格式自拟。 |
|  | 售后服务 | 2 | 根据设备故障需到现场时间长短（最长不超过72小时）进行对比：响应时间最短的即排名第一的得2分，排名第二的得1分，后续排名的不得分。本项满分2分 注：以承诺形式体现，格式自拟，若出现并列的情形，可同时加分。 |

二、技术部分（35分）：根据参选人提供的参选文件对技术指标、售后服务等相关标准进行评价。

| 总项 要求 | 评选项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 评分 （35分） | 技术指标响应 | 35 | 能完全响应或正偏离技术指标得分35分；每项负偏离扣4分，如有5项及以上技术指标负偏离得10分；如有10项以上技术指标负偏离，则本项不得分。 备注：《技术参数与配置要求》中以 “★”标示的内容全部为实质性不可偏离的要求，必须逐一响应，若有一项负偏离或不满足，将按无效参选文件处理。 |

三、价格评分（共50分）

1、入围参选人的有效报价按下列方法计算其得分（计算分数时四舍五入取小数点后两位）：

PF=50-│F-Fm│/Fm×100×Q

式中：PF为报价部分得分；

Fm为入围参选人报价，即通过资格及响应性审查的各参选人的有效报价。

F为入围参选人的最低报价；

Q为调节系数，Q=1.5。

2、若经计算，价格得分少于20分的，但报价又符合比选文件要求的，可得基本分20分。

3、计算分数时四舍五入取小数点后两位。

四、综合得分=技术分+商务分+价格分

根据各评委的打分结果，在计算参选人商务、技术及价格综合得分时，对评委的技术部分、商务部分及价格部分的打分结果分别汇总，再进行算术平均，计算出各有效参选人的技术因素得分、商务因素及价格因素得分。最后根据各有效参选人的最后综合得分公式计算其综合得分，各分值的计算最多保留小数点后2位，第3位四舍五入。

第五条 推荐中选人

本项目采用综合评估法进行定选：即通过资格审查、初步评审的供应商为有效供应商，经评选小组按比选文件规定的各项因素详细评审汇总各参选单位综合得分后，按总得分由高到低顺序进行排序。若出现相同综合得分的情况，则其中参选总价低的参选人将被排序在前；若参选报价相同，则以技术部分得分、商务部分得分依次进行确认排序。最后，评选小组将按照各合格参选人综合得分从高到低的次序依次推荐出中选候选人（本项目仅推荐一名中选候选人）。若出现报价、得分等均相同的，则参照房屋建筑工程（简易评标法）办法进行随机抽取，先抽取比选人对应编号，再由比选人随机抽取中选候选人。

第六条 有下列情形之一的，比选人应当依法重新比选：

1、在比选截止时间届满时提交参选文件的参选人少于三个的；

2、所有比选均被作废处理的；

3、经评审，有效参选不足三个使得比选明显缺乏竞争，评选委员会可否决所有比选。

第四章 技术规格及要求

一、项目基本情况

因实验检测需要，需选购食药二氧化硫测定仪、全自动均质器及高通量真空平行浓缩仪各一台。

二、设备概况：

| 品目号 | 项目名称 | 数量 | 单项报价最高控制价 | 总报价最高控制价 | 主要技术规格及要求 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食药二氧化硫测定仪 | 1套 | 9.5万元 | 54.5万元 | 详见 《第四章 技术规格及要求》第三条 | 签订合同后，30日历天内到货。10日历天内完成安装、调试、培训并交付使用 |
| 2 | 全自动均质器 | 1套 | 23万元 |  |  |  |
| 3 | 高通量真空平行浓缩仪 | 1套 | 22万元 |  |  |  |

三、技术参数与配置要求

（一）食药二氧化硫测定仪技术指标与配置

用途：仪器原理设计符合2015版、2020版《中国药典》二氧化硫残留量测定法和《GB5009.34-2020  食品中二氧化硫的测定》中的第一法：酸碱滴定法。食药二氧化硫测定仪包括以下部分：主机、加热单元、冷凝管单元、氮气控制及自动加酸模块、接受单元及其他的选配单元。

- 1、产品规格：

- 1.1 加热单元:6组

- 1.2 单孔加热功率500W，整机加热功率3500W

- 1.3 时间设定：0-200min

- 1.4 氮气流速：200-2000ml/min

- 1.5 滴定单元数量：1路

- 1.6 烧瓶体积：1000ml

- 1.7 冷却水设计温度：5-35℃

- 2、加热单元：（6路加热单元）

2.1 加热装置采用碗式形状的远红外陶瓷器皿，热辐射效率高、功耗小，单孔单控；

2.2 加热腔经过耐酸碱腐蚀材料处理，盛放1000ml的圆底烧瓶；

3、控制单元：

3.1 控制单元设有7英寸的液晶触摸屏，与主机为镶嵌结构，非外置式平板电脑等；

3.2 触摸屏设定各路加热单元的功率0-500W及设定工作时间倒计时0-200min，加热时间到设定时间仪器自动停止加热；

4、冷凝管单元：

4.1仪器设计有6路的回流冷凝管，符合2015版、2020版《中国药典》和《GB5009.34-2020  食品中二氧化硫的测定》原理机构图；

- 5、氮气控制及自动加酸模块

- ★5.1主机设计有单路自动加酸及氮气控制模块。加酸和氮气输入口共享一个通道，经玻璃管插入烧瓶内的液面底部。加热启动后系统自动加酸，无需人工调整；氮气流速通过转子流量计逐路手动调整，流量范围：200ml-2000ml/min，转子流量计6组，氮吹时间设定0-10min。

- ★6、主机设计有压缩机冷却和风冷双重循环系统，根据设定的冷却水温度自动启停压缩机，无需手工切换。压缩机冷却系统与主机一体化设计，为不接收自来水或外接冷水机等替代方案，冷却温度设定范围：5-35℃。

- 7、主机设计有一路的滴定操作区，安装蝴蝶夹和滴定管进行滴定操作，滴定区内设磁力搅拌，搅拌速度可单调。

- 8、单台套详细配置要求:

8.1 主机                    1台；

8.2 加热单元                6组；

8.3 1000ml双口烧瓶          6只；

8.4 标准接收瓶              6只；

8.5 转子流量计（流量范围：200-2000ml/min）    6组；

8.6 烧瓶置放架（6个工作位） 1副；

8.7 7寸液晶触摸屏           1块；

8.8 保险丝                  2个；

8.9 合格证                  1份；

8.10 产品使用手册           1份；

（二）全自动均质技术指标与配置

用途：主要用于农畜产品、肉蛋奶、饲料中农药或兽药残留检测等前处理领域。可完全取代手动加提取溶液及手动均质的过程，使得实验室人员可以从繁琐重复的均质动作中解放出来去做更有意义的工作。

1. 工作条件

1.1 工作温度: 10 - 40 C

1.2 湿度: 20 - 80 %

1.3 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz

2、技术参数

2.1 最大样品批次处理量： ≥36个。

2.2 样品管体积：10ml～200mL，可以满足客户各种均质需求

2.3 电子控制转速，均质速度：3000-25000rpm/min

2.4 10寸彩色触摸屏操作，图形化界面，操作简单，可编辑并储存几十条均质程序，包括加液通道、加液体积、均质速度、时间、清洗模式等。

★2.5 配置自动加液系统，有3个溶剂通道，可同时自动添加三种不同溶剂。

2.6 仪器主要部件系统均质器为进口均质器，均质速度可以通过控制软件设定，而不是在均质器电机上去调节。

2.7 刀头残留液接收盘，以防刀头在移动时刀头上有残留液滴到其他样品管，引起交叉污染。

2.8 可选管架规格：200mL*12孔、175mL*12孔、120mL*16孔、100mL*16孔、50mL*24孔、15mL*36孔、10mL*36孔

2.9 可选带冰浴样品架，使得你的样品可以在低温条件进行操作。

2.10 动态喷淋的刀头清洗装置，保证清洗效果。

2.11 独立的刀头清洗槽，包括三种清洗方式，有机溶剂、水和超声波清洗；用户可以根据需要选择是用哪种清洗方式进行清洗及设定清洗时间。

2.12 有机溶剂清洗，可实现清洗液重复使用，使用次数可以根据需要进行设定。

★2.13 均质过程中刀头可自动上下移动以增强均质效果，刀头上下移动距离仪器会根据样品量和样品管规格自动进行调整。

2.14 转盘式样品盘在刀头从均质位转到清洗位过程中同时随着转动，以减少交叉污染的可能。

2.15 运行过程中，显示面板可以显示均质速度、运行时间、工作位置等实时信息，并且可以随时暂停或者停止现有工作。

2.16 所有的动作都是在一个密闭的系统里面，通过管连接仪器后部的排气扇可以把挥发的有机溶剂排到室外减少对实验室人员的身体毒害，并且可以节约实验室有限的通风橱空间。

2.17 全透明塑料前门，内置LED灯，使得客户可以一览无余的看到均质全过程。

★2.18 仪器可自动识别样品盘，放置不同的样品盘，仪器控制界面会自动显示对应了不同规格样品盘。

3、单台套详细配置要求:

3.1 主机（含控制操作系统、均质器电机等）  1台；

3.2 加液系统                   1套；

3.3 平底机械刀头               1把；

3.4 16位100ml样品管架（带冰浴）1个；

3.5 100mL离心管（40支）        1包；

3.6 12位200ml样品管架          1个；

3.7 200mL离心管（40支）        1包；

（三）高通量真空平行浓缩仪技术指标与配置

用途：可用食品、环境土壤、药品、司法检材等各种样品残留测定的前处理，实现多样品在真空负压的状态下进行快速且平行的溶剂浓缩，挥发的有机试剂可进行回收。

1、主机模块

1.1样品在真空负压、加热和震荡的多重作用下，进行样品浓缩，无需外接气源。

1.2 批处理能力,仪器可同时16个280ml带定容尾管样品同时进行浓缩，可灵活切换为65ml带尾管的浓缩试管，并可在浓缩尾管内直接定容。

1.3 试管架和浓缩腔分体式设计，样品架16位320ml试管架、36位80ml试管架、9位800ml试管架可选。

1.4 定容模式：时间定容或尾管隔热保护多种模式可选。

1.5 高度可视化：浓缩腔体为三面透明，容积不小于8L，试管底部无遮挡物，可直接在仪器运行过程中对样品底部的浓缩状态进行观察。

1.6 加热模块：水浴加热，温度可设定（室温~80℃），加热模块不与样品管接触，水浴进行温度传递，腔体温度均一。

★1.7仪器具备自动给排水功能，具备自动加水泵和高低液位传感器，软件界面一键操作，在加水泵的作用下进行自动加水操作，水加到液位传感器位置，仪器自动停止加水，无需人工干预；也可在排水泵的作用下进行快速排水操作，自动确定加水排水终点。（需要提供主机上的高低液位传感器的实拍图片并说明）

1.8 程序阶梯式控制，同一个浓缩方法中，真空度可根据触控式屏幕软件进行梯度设定，方法运行过程中自动进行真空度变换，时间范围0- 99小时59分钟。

1.9 样品架上可加装冷凝回流模块，将挥发的部分气态溶剂重新冷凝在样品管璧，进而冲刷样品管，提高易挥发物质的回收率。

1.10 水平振荡转速范围：0-300 rpm

1.11 水平振荡偏心率可调范围：0~5mm

1.12 每个样品管含有独立的真空管路，避免样品间的交叉污染。

1.13 真空盖板采用耐腐蚀PFA涂层，耐腐蚀。

1.14 真空泵速：20 L/min- 30 L/min, 极限真空度≤8 mbar。真空泵后具有缓冲瓶，可实现溶剂的回收和消音功能，控制真空泵运行噪音在60 dB以下。

1.15  真空度控制精度：1-10 mbar，真空度设置精度1 mbar；

1.16 真空泵膜片为聚四氟乙烯隔膜，气体管道材料：PEEK，PTFE，玻璃，抗化学腐蚀，可自动干燥残留溶剂。

2、溶剂回收部分：

2.1 仪器具备冷凝回收功能，可对蒸发过程产生的有机蒸汽在蛇形冷凝管进行冷凝后由收集瓶进行回收。

3、集成控制系统：

3.1 主机集成自控，七寸LED大屏幕进行参数显示及仪器控制，主屏幕可按设定进行温度、震荡、真空度，真空度下降梯度实时调节；

3.2 终点控制可设定，定时和尾管隔热保护多种判断模式可选择。

3.3 安全模块：内置放气阀和压力传感器，断电时可以自动放气，防止系统过压；

3.4 低液位自动报警功能，水浴样品液位较低时，提示灯红色醒目提醒，并在主界面提升液位不足报警。

3.5 程序阶梯式控制：同一个浓缩方法中，真空度可根据触控式屏幕软件进行梯度设定，方法运行过程中自动进行真空度变换，时间范围0- 99小时59分钟。仪器可根据方法中真空梯度和时间自动进行平缓压力分配控制，避免过快降压造成的爆沸。

★3.6 主面板内置浓缩数据库，带有不少于40种溶剂的挥发设定程序，客户可根据自身实验条件进行数据存储和调用；

★3.7 智能浓缩数据库查询：所有的溶剂的温度和真空可互相查询，可任意设定浓缩温度（精确到1℃），数据库自动给出对应的真空真空度建议；也可设定真空度，数据库自动给出固定真空度下对应的溶剂温度建议。

4、单台套详细配置要求:

3.1  真空平行浓缩仪主机1台

3.2  蛇形冷凝回收管1套

3.3  真空泵1套

3.4  16位样品架1套

3.5  16位真空顶盖1件

3.6  尾管保护模组1套

3.7  适配器16个

3.7  280ml玻璃试管（16支）2套

3.8  65ml玻璃试管（16支）2套

第五章  参选文件格式

参  选  文  件

资格审查文件

项 目 名 称：

参选人:                   （盖参选人单位公章）

法定代表人：          （盖法定代表人电子印章）

日期：     _年     月     日

目录

1、资格审查申请书

2、参选人法定代表人授权委托书（如无委托，无需提供此项）

3、制造商的项目售后服务承诺书

4、设备的技术规格与功能配置承诺书

5、资格审查资料

1、资格审查申请书（格式）

致：      （比选人名称）

1、我    （单位名称）    和        （单位名称）     方根据贵方提供的比选文件的要求，就                采购比选资格审查提报资格审查申请书和有关文件并接受审查。

2、我方授权参选人或其授权的代表进行调查工作，审核我们提交的文件和资料，澄清申请中有关财务和技术方面的问题。为此，我方还将授权任何提供与申请有关证明资料的任何机构或人员，按比选人的要求提供必要的相关资料以核实本申请中所提交的文件和资料或本公司的能力和信誉。

3、我方在此声明，申请文件中所提交的资料在每一方面都是完整的、真实的和准确的；如果资料不真实或不准确愿意取消中选资格、不予退还参选保证金。

4、我方在此保证：一旦我方获得该项目的比选资格，将严格按照我们提交的申请书中的技术人员进行比选，未经比选人的允许不得变更，否则愿被取消比选资格。

参选人：                              （盖参选人单位公章）

地  址：                                                 。

电话：

日  期：          年      月       日

2、参选人法定代表人授权委托书

致：      （比选人名称）

（参选人全称）法定代表人         授权  （被授权人姓名）为委托代理人（参选人代表），代表本公司参加贵司组织的            项目比选活动，全权代表本公司处理比选过程的一切事宜，包括但不限于：比选、参与开标、谈判、签约等。委托代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

委托代理人：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：法定代表人及委托代理人身份证原件扫描件

参选人：                （盖参选人单位公章）

法定代表人：        （盖法定代表人电子印章）

委托代理人：         （姓名）

日  期：          年      月       日

3、制造商的项目售后服务承诺函

我方对售后服务及产品质保作如下承诺：

我方承诺向使用单位带给的产品为                           (品牌名称、型号)，保证贴合国家颁布的相应行业标准、条例及规范。并保证贴合招投标文件及合同的要求，如有不符，使用单位能够无条件退货，所造成的损失由我司承担。

产品质保期限为货到验收合格起一年。质保期间，我方负责免费维修，若属产品本身缺陷而给使用单位造成损失，则我方愿赔偿给使用单位所造成的损失。保修期满后，我方服务中心保证提供终身有偿保修。

制造商全称：                         （盖章）

日  期：          年      月       日

4、设备的技术规格与功能配置承诺书

致：      （比选人名称）

根据贵方为                         比选项目的比选邀请，我司对该项目设备采购的技术规格与功能要求配置做出如下承诺：

我司所提供的设备的规格与功能配置全部满足本项目比选文件第四章“技术规格及要求”规定的技术规格与功能要求，并进行逐项承诺或提供相关证明（详见我方提交的技术文件），URS（技术参数与配置要求）中打*号的条件我司完全响应。

我司所提供的设备均满足比选文件生产工艺要求。

我司的交货时间为：签订合同后，   个日历天内将设备运至比选人指定地点，且在   个日历天内完成设备安装调试、试运行并交付使用。

特此承诺！

参选人：          （盖参选人单位公章）

日  期：          年      月       日

5、资格审查资料

注：1. 须附上合格有效的法人营业执照等相关资料扫描件。

5-1、类似业绩

| 项目名称 | 项目地点 | 设备行业 | 合同金额 （万元） | 合同签订时间 | 供货时间 | 设备供货完成时间 | 项目采购单位 | 项目采购单位联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参选人：          （盖参选人单位公章）

日  期：          年      月       日

参  选  文  件

商务文件

项 目 名 称：

参选人:                        （盖参选人单位公章）

法定代表人：               （盖法定代表人电子印章）

日期：_______年           月           日

目      录

- 参选函

- 报价表

- 质量保修期、售后服务及其他加分项承诺书

- 商务得分估分表

- 参选保证金

- 其他资料

1、  参选函

致：      （比选人名称）

1、根据你方的比选文件，经详细研究，我方决定以总价为人民币（大写）：        元（￥          元）承担比选设备的供货、安装调试、售后服务等全部任务，并响应比选文件的一切要求。

2、我方保证在签订合同后，   个日历天内将设备运至比选人指定地点，且在   个日历天内完成设备安装调试、试运行并交付使用。

3、我方已准确领会了比选文件的所有内容，包括修改文件及有关附件。

4、如果我方中选，将按照比选文件的规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，我方保证按合同协议书中规定的工期完成服务内容。在执行合同中，如因我方原因给贵方造成经济损失，我方承担相应的经济责任。

5、我们同意按比选文件的规定，提供比选人要求的所有资料。

6、我们完全理解你们不一定要接受最低价的比选。

7、我方愿按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国比选法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定履行自己的义务并承担的全部责任。

所有有关本项目的函电，请按下列地址联系：

地    址：             邮政编码：

电    话：             传    真：

参选人：             （盖参选人单位公章）

日  期：          年      月       日

3、报价表

| 序号 | 比选货物品目名 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 制造商产地 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备等相关费用单价 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 备品备件价 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 专用工具价 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 运输(至目的地或现场)费用 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 保险费用 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 小计：（数量*单价） |  |  |  |  |  |
| 10 | 安装调试及其他等相关费用单价 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 检验培训费 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 其他费用 |  | （所报费用名称） |  |  |  |
| 14 |  | 小计：（数量*单价） |  |  |  |  |  |
| 15 | 比选价格 |  | 现场交货价 |  |  |  |  |

注：1．比选价格＝栏目9+栏目14的费用。

2．此表第13项中比选人可自行扩展，填入所报费用名称及其费用。

3.设备等相关费用总额中选后即为采购合同价款总额；安装调试及其他等相关费用总额中选后即为安装合同价款总额；

参选人：            （盖参选人单位公章）

- 日  期：          年      月       日

4、质量保修期、售后服务及其他加分项承诺书

致：      （比选人名称）

根据贵方为                         比选项目的比选邀请，我司对该项目做出如下质量保修期、售后服务及其他加分项承诺：

（内容根据比选文件要求自拟）

比选人：            （盖参选人单位公章）

日  期：          年      月       日

5、商务得分估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业信用等级 | 2 |  |  |
| 交货期 | 3 |  |  |
| 企业技术、专利 | 3 |  |  |
| 企业管理体系 | 2 |  |  |
| 质保期 | 3 |  |  |
| 售后服务 | 2 |  |  |

比选人：          （盖参选人单位公章）

- 日  期：          年      月       日

注：1.参选人应按上表顺序附上商务评审所需的所有证明资料。

- 6、 参选保证金

- 比选人须附上比选保证金汇款单据/年度保证金收讫证明/银行保函和法人单位基本开户许可证明扫描件

- 7、其他资料

- 参选人按比选文件要求应提交或认为应补充的其他材料（如比选货物商务评审所需的资料等）,可在此提交。

参  选  文  件

技术文件

项 目 名 称：

参选人:                        （盖参选人单位公章）

法定代表人：               （盖法定代表人电子印章）

日期：_______年           月           日

目    录

- 技术参数与配置要求响应表

- 技术得分估分表

- 参选人提交的证明资料

- 1、技术参数与配置要求响应表

| 序号 | 条款号 | 比选文件条款 | 响 应 条 款 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

比选人：            （盖参选人单位公章）

- 日  期：          年      月       日

注： “技术参数与配置要求”中打“★”号为必须响应项目，若有一项不能满足的，得0分。

2、技术得分估分表

| 评审内容 |  | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术评分 | 技术指标 响应 | 35 |  |  |

参选人：            （盖参选人单位公章）

日  期：          年      月       日

3、参选人提交的证明资料

1. 参选人应按顺序附上技术规格与功能响应证明资料及技术评审得分所需的所有证明资料。

2．参选人按比选文件要求应提交或认为应补充的其他材料,可在此提交。